SEVC-D (Corus)
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА
_______________________________________________
ПАСПОРТ
[image: image2.png]



1.  Общие сведения об изделии
1.1.
Электронные  корректоры  объема  газа  SEVC-D  (Corus)  (далее  –  корректоры)  предназначены  для измерений в рабочих условиях объема природного газа, прошедшего через счетчик, и автоматического преобразования этого объема к стандартным условиям (в России стандартными условиями считаются: температура  293,15  К  (20  °C)  и  давление  1,01325  бар  (0,101325  МПа)  по  значениям  давления  и температуры,  измеренным  корректором,  и  рассчитанному  коэффициенту  сжимаемости  природного газа.
Область применения - узлы учета природного газа различных предприятий.
1.2.
Корректор состоит из термопреобразователя сопротивления (далее по тексту - термопреобразователь), датчика абсолютного давления (далее по тексту - датчик давления) и блока корректора.
Блок корректора выполнен для настенного монтажа в поликарбонатном корпусе со степенью защиты IP  65.  Крышка  корпуса  соединена  с  основанием  корректора  при  помощи  шарнирного  соединения, облегчающего свободный доступ ко всем основным элементам прибора.
Термопреобразователь преобразует температуру газа в пропорциональный электрический сигнал. Датчик давления преобразует абсолютное давление газа в пропорциональный электрический сигнал. В составе корректора имеются три платы:
•
плата жидкокристаллического (ЖКИ) дисплея;
•
процессорная плата, на которой установлены ключевые компоненты прибора (микроконтроллер и его периферийные устройства: модули оперативной и флэш-памяти, и пр.);
•
плата блока ввода/вывода, на которой расположены все разъемы, микросхемы для сбора данных давления  и  температуры,  обработки  низкочастотных  (НЧ)  импульсов,  аварийных  импульсов нарушения защиты, цифровых входных и выходных импульсов, порт RS232 и батарея.
Примечание:
специализированное
программное
обеспечение
управляет
следующими
двумя компонентами корректора:
•
микроконтроллер на процессорной плате;
•
специальная  микросхема  на  плате  ввода/вывода,  отвечающая  за  сбор  импульсов,  измерение давления и температуры.
Дисплей


[image: image1.png]</ Actaris

D




Переключатель
режима програмирования


Разъем устройства програмирования
Разъемы питания
(батареи)


Плавкие предохранители


Батарея
Пользовательский переключатель
Метрологический экран
J1
J3
1    2    3    4    5    6
1    2    3    4    5    6


1    2    3
1    2    3    4


J5
125mA
J6
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
1    2    3    4    5
J2
J4
Разъем клавишной консоли


Разъем устройства програмирования


Флэш- память


Слот расширения (J3)


µ C
Память
SRAM
Модемные разъемы
Рис. 1. Основные элементы корректора
2

1.3.
Корректор   вычисляет   объем   газа,   измеренный   счетчиками   газа,   путем   умножения   количества импульсов, поступивших от счетчиков газа, на номинальную цену импульсов, а затем вычисляет объем газа, приведенный к стандартным условиям, по формуле:
PT  ZC    C

V     VC

VC=               =


P TC
Z 
где:
V
- объем газа, измеренный счетчиком газа, м3;
Vс
- объем газа, приведенный к стандартным условиям, нм3;
T
- абсолютная температура газа, измеренная корректором, К;
Tc
- абсолютная температура газа при стандартных условиях (293,15 К (20 °C); P
- абсолютное давление газа, измеренное корректором, бар;
Pc
- абсолютное давление газа при стандартных условиях (1,01325 бар); Z
- коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (Р, Т);
Zc
- коэффициент сжимаемости газа при стандартных условиях (Pc, Tc); С
- коэффициент коррекции.
1.4.
Корректор обеспечивает:
•
регистрацию НЧ импульсов объема,  измеренного счетчиком газа;
•
измерение температуры и абсолютного давления газа, протекающего по трубопроводу;
•
вычисление коэффициента сжимаемости газа;
•
вычисление коэффициента коррекции и величины объема газа при стандартных условиях;
•
вычисление объемного расхода газа при рабочих и стандартных условиях;
•
индикация измеренных и вычисленных физических величин на жидкокристаллическом дисплее;
•
обработка аварийных сигналов тревоги и их ретрансляция на центральные системы управления;
•
управление базой архивных данных большого объема;
•
локальный и дистанционный обмен данными по каналам связи;
•
изменение состояния «Вкл./Выкл.» входных и выходных импульсов.
1.5.
Пользовательский  интерфейс  корректора  представлен  ЖКИ  дисплеем  и  пятиклавишной  консолью,  с помощью клавиш которой можно переходить в оконные меню.
На дисплей выводится следующая информация:
•
объем газа в рабочих условиях, м3;
•
объем газа в стандартных условиях, нм3;
•
расход газа в рабочих условиях, м3/ч;
•
расход газа, приведенный к стандартным условиям, нм3/ч;
•
абсолютное давление газа, бар;
•
температура газа, °С;
•
коэффициент сжимаемости;
•
коэффициент коррекции;
•
коды текущих и предыдущих (хранящихся в памяти) аварийных сигналов тревоги;
•
текущие дата и время;
•
тип методики расчета коэффициента сжимаемости;
•
срок службы батареи;
•
цена импульса от счетчика газа;
•
компонентный состав газа;
•
база данных зарегистрированных параметров и событий. Семь служебных символов на дисплее свидетельствуют:
•
о поступлении НЧ импульса со счетчика газа;
•
о наличии аварийного сигнала тревоги (текущего или предыдущего);
•
о наличии активного аварийного сигнала тревоги по давлению;
•
о наличии активного аварийного сигнала тревоги по температуре;
•
о наличии процесса обмена данными с корректором;
•
о питании корректора от внешнего источника питания;
•
о разряде батареи (появляется за 182 дня до полной разрядки батареи).
3

1.6.
Для  экономии  ресурса  батареи  ЖКИ  дисплей  автоматически  отключается,  если  его  клавиатурой  не пользуются в течение 2 мин.
1.7.
Полное   описание,   порядок   размещения,   монтажа,   программирования   и   правила   эксплуатации корректора приведены в «Руководстве по эксплуатации».
2.  Основные технические характеристики
2.1.
Параметры входных сигналов от преобразователя низкочастотных (НЧ) импульсов счетчиков газа типа
"сухой контакт" (герконового датчика):
•
частота - не более 2 Гц;
•
цена импульса (0,001; 0,01;  0,1;  1;  10; 100; 1000) м3/имп.
2.2.
Тип  применяемых  термопреобразователей:  РТ  1000  (1000  Ом  при  273,15  К  (0  °C),  относительная погрешность измерений не более ±0,1%.
Термопреобразователь выполнен в чехле из нержавеющей стали, обжатом на кабеле диаметром 6 мм, четыре проводника кабеля экранированы, длина кабеля - 2,5 м.
2.3.
Для  измерения  давления  корректор  снабжается  внешним  пьезорезистивным  датчиком  абсолютного давления  с  диапазоном  измерений,  превышающим  1:11.  Относительная  погрешность  измерений  не более   ±0,3%.   Датчики   выпускаются   в   4   модификациях   для   работы   в   следующих   диапазонах абсолютного давления:
•
модель A110158:
от 0,9 до 10 бар, длина соединительного кабеля 0,8 м
(поставляется по дополнительному заказу);
•
модель A110159:
от 0,9 до 10 бар, длина соединительного кабеля 2,5 м;
•
модель A110160:
от 7,2 до 80 бар, длина соединительного кабеля 0,8 м
(поставляется по дополнительному заказу);
•
модель A110161:
от 7,2 до 80 бар, длина соединительного кабеля 2,5 м. Корпус датчика изготавливается из нержавеющей стали и имеет степень защиты IP66. Он выдерживает без повреждений в течение 30 мин. воздействие абсолютного давления, превышающее на 25 % верхний предел
измерений
датчика.
Наружная
резьба
присоединительного
штуцера
датчика
-
G1/4"
(соответствует резьбе штуцера отбора давления счетчиков типа TZ/FLUXI и DELTA).
Датчики
давления
калибруются
на
заводе-изготовителе
с
использованием
12
настроечных коэффициентов, которые программируются в корректор при выпуске из производства, и обеспечивают точность измерений давления во всем рабочем диапазоне давлений и температур.
2.4.
Рабочие условия эксплуатации:
•
температура  окружающего  воздуха от -25 °C до +55 °C;
•
относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре +35 °C.
2.5.
Пределы   допускаемой   относительной   погрешности   корректора   при   вычислении   коэффициента коррекции (объема газа, приведенного к стандартным условиям):
•
±0,3 % при температуре окружающего воздуха +(20±5) °C;
•
±0,5 % при температуре окружающего воздуха от -25 °C  до +55 °С.
2.6.
Коэффициент сжимаемости газа вычисляется по одному из методов в соответствии с ГОСТ 30319.2-96:
•
AGA8 (программируется на заводе-изготовителе по умолчанию);
•
AGA NX19, AGA NX19 mod;
•
S-GERG88;
•
по 16 Z-коэффициентам.
Перечень данных, вводимых в корректор в зависимости от выбранной формулы, представлен в таблице
1.
Параметры
AGA8
AGA NX19,

Таблица 1
AGA NX19 mod
S-GERG88
Мол. % CO2



Мол. % N2


Мол. % H2

Теплотворная способность

высш. при н.у. (Ho)

Отн. плотность газа по

воздуху при н.у.



Pr (1,01325 бар)

Tr (293,15 K)

4

В  зависимости  от  выбранной  формулы  компонентный  состав  газа,  выраженный  в  объемных  долях
(ГОСТ 30319.0-96) должен находиться в пределах, указанных в таблице 2:
AGA8:
AGA NX19,
AGA NX19 mod:


S-GERG88:

Таблица 2
•   0
<
% CO2
<
30
•   0
<
% CO2
<
30
•   0
<
% CO2
<   30

•   0
<
% N2
<
50
•   0
<
% N2
<
50
•   0
<
% H2
<   10

•   0,55    <
Отн. плотн.
<
0,9
•   0,55
<
Отн. плотн.
<
0,9
•   0,55
<
Отн. плотн.    <   0,9

•   5,27


<
Но

(кВт⋅ч/м3)


<   13,33

2.7.
Устройство корректора обеспечивает возможность информационной связи:
•
по оптоэлектронному интерфейсу со скоростью обмена от 1200 до 9600 бод;
•
по последовательному интерфейсу RS-232 со скоростью обмена от 300 до 19200 бод.
2.8.
По  электромагнитной  защищенности  корректор  соответствует  требованиям  европейских  стандартов EN   50081-1,   EN   50082-1,   маркировка   по   электромагнитной   защищенности  "CE".  Максимальная  допустимая напряженность магнитного поля – 10 В/м.
2.9.
Степень  защиты  корпуса  корректора  от  воздействия  окружающей  среды  –  IP  65  по  ГОСТ  14254
(европейский стандарт EN 60529).
2.10.  Составные
части
корректора
выполнены
во
взрывозащищенном
исполнении
(подтверждено
Сертификатом соответствия взрывозащищенности электрооборудования № РОСС DE.ГБ04.В00232 от
10.11.2004 г.), соответствуют требованиям европейских стандартов EN 50014, EN 50020 (подтверждено сертификатом  соответствия  LCIE  03  ATEX  6165  X  от  30.07.2003  г.)  и  могут  устанавливаться  во взрывоопасных зонах. Уровень и вид взрывозащиты – 0ExiaIICT4X.
2.11.  Питание
корректора
осуществляется
 от
встроенного
источника

питания
(литиевая
батарея) номинальным напряжением 3,6 В/19 А·ч, обеспечивающего нормальную работу корректора в течение 5 лет
или
  от
внешнего
источника
питания
типа
GEORGIN
BXNE,
устанавливаемого
во взрывобезопасной зоне и имеющего следующие технические характеристики:
•
вход:   220   В   ~,   50   Гц   (модель   GEORGIN   BXNE340000)   или   24   В   =   (модель   GEORGIN BXNE340002);
•
выход: - 6 В, 100 мА макс.;
•
окружающая температура: от -10 °C  до +60 °C ;
•
расстояние до корректора: макс. 10 м;
•
искробезопасный барьер встроен в источник питания.
В  блоке  корректора  имеется  устройство  защиты,  обеспечивающее  взрывозащищенность  источника питания и возможность замены батареи во взрывоопасной зоне.
2.12.  Габаритные и присоединительные размеры корректора приведены на рис.2.
Рис. 2. Габаритные размеры корректора
5

2.13.  Масса электронного блока корректора составляет 1,5 кг, масса датчиков – не более 0,5 кг.
2.14.  Полный средний срок службы корректора составляет не менее 15 лет.
3.  Комплектность
3.1.
В комплект поставки корректора входят:
•
блок корректора SEVC-D (Corus) - 1 шт.;
•
термопреобразователь сопротивления - 1 шт.;
•
датчик абсолютного давления - 1 шт. (область давления в соответствии с заказом);
•
паспорт - 1 экз.;
•
руководство по эксплуатации - 1 экз.
3.2.
При дополнительном заказе вместе с корректором могут быть поставлены следующие дополнительные устройства:
•
погружная гильза для установки термопреобразователя;
•
монтажный комплект для подключения датчика давления к счетчику газа или к газопроводу;
•
встроенный PSTN модем;
•
внешний блок питания, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;
•
оптическая головка;
•
блок искробезопасной защиты ISB, предназначенный для непосредственного снятия информации через  интерфейс  RS-232  на  персональный  компьютер,  и  ограничивающий  ток  входных  цепей, идущих к корректору, до значения, предотвращающего возможность взрыва, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;
•
модем IRT для удаленного доступа к корректору при помощи телефонной сети, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;
•
GSM-модемом FOCUS для удаленного доступа к корректору при помощи сотовой сети стандарта
GSM, устанавливаемым во взрывобезопасной зоне;
•
частотно-аналоговый  преобразователь  Pepperl&Fuchs  (модели  KHA6-FSU,  KFU8-UFC-EX1D), позволяющий  преобразовывать  выходной  частотный  сигнал  корректора  (данные  о  давлении, температуре газа и о приведенном расходе) в аналоговый сигнал (4...20) мА, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне.
4.  Гарантии изготовителя
4.1.
Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  корректора  техническим  характеристикам  при соблюдении
потребителем
условий
транспортировки,
хранения,
монтажа
и
эксплуатации, установленных в настоящем паспорте и «Руководстве по эксплуатации».
4.2.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода корректора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте.
4.3.
Гарантийное обслуживание осуществляется через организацию, осуществившую продажу корректора.
4.4.
Адрес представительства предприятия-изготовителя:
5.  Сведения о консервации и упаковке
5.1.
Каждый корректор имеет индивидуальную упаковку.
5.2.
Корректоры  должны  храниться  в  упаковке  фирмы-изготовителя  по  условиям  хранения  3  по  ГОСТ
15150. Воздух помещения, в котором хранится корректор, не должен содержать коррозионно-активных веществ.
5.3.
Условия транспортировки корректоров по условиям 5 ГОСТ 15150.
6

6.  Сведения о периодических поверках
6.1.
Первичная   поверка   счетчика   производится   на   заводе-изготовителе   на   основании   Протокола   о признании   результатов   первичной   поверки   от   17.08.2005   г.,   заключенного   между   Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и фирмой «Actaris».
6.2.
Поверку  корректоров  производят  по  методике  «ГСИ.  Корректоры  объема  газа  SEVC-D.  Методика поверки», разработанной и утвержденной ВНИИМС.
Межповерочный интервал – 5 лет.
6.3.
Сведения о результатах поверки заносятся в таблицу 3 или в свидетельство о поверке.
Дата


Результат


Поверяющая организация

Таблица 3
поверки

поверки
Наименование
Фамилия и подпись поверителя

Оттиск клейма поверителя
7.  Сведения о продаже
Заводской номер корректора __________________
Формула вычисления коэффициента сжимаемости:

AGA 8
AGA NX 19 mod
SGERG 88
Датчик абсолютного давления:
0,9 / 10 бар
7,2 / 80 бар
Источник питания:

Батарея
Внешнее
Наименование  организации,  осуществившей  продажу:
_____________________________________________________________________________________________
Дата продажи _______________________
                                       М.П.


7

8.  Свидетельство о вводе в эксплуатацию
Заполняется организацией, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию. Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.
Наименование организации, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию:
_____________________________________________________________________________________________
Параметры, на которые запрограммирован корректор:
Наименование параметра
Размерность
Значение
Нескорректированный объем на момент пуска узла учета, V
Скорректированный объем на момент пуска узла учета, Vc
Максимальный
измеряемый
расход
газа
при


м3

нм3
3/ч
рабочих условиях, Qmax
м
Максимальный суточный расход
м3/сут
Весовой  коэффициент  НЧ  импульса  от  счетчика
газа
м


3/имп
Отн. плотность газа по воздуху
-
Содержание CO2 в газе
мол.%
Содержание N2 в газе
мол.%
Базовая
температура
газа
при
нормальных
условиях
ºК
Базовое давление газа при нормальных условиях
бар
Формула расчета коэффициента сжимаемости
-
Час начала газовых суток
ч
Интервал записи базы данных корректора
мин
Время
-
Дата ввода в эксплуатацию_____________200 __г.
Подпись ответственного лица________________
М.П.
8

